## Sheet1
ID | 项目 | 辐射类型 | 次级项目 | 条款 | 检测点 | 输入值 | 数据输入要求 | 额外要求 | 是否需要图片分析 | 照射野 | 类型 | 检测前提 | 周期 | 阈值 | 开发阶段 | 备注 | 模体要求 | 检测类型 | WS674标准
1 | 等中心的指示（激光灯） |  |  | 6.5.2 | 0 | 5 | 5个输入值 | 需要计算矢量位移，需要显示直观的输入界面 |  |  | 物理刻度目视 | 等中心明确 | 一天 | ≤2 mm | 第三阶段 | 设计模体 | 三轴要有刻度，最好扁平，刻度需要在较暗的黄灯情况下被辨识，刻度为mm，能平摊成接近床板宽度 | 数值分析 | 122
2 | 旋转运动标尺的零刻度位置 |  | 治疗床面纵向转动轴 | 6.6.3 | 0 | 1 | 1个输入值 | 需要显示直观的输入界面 |  |  | 尺机械测量 | 直接测量 | 一个月 | ≤0.5° | 第五阶段 | 复杂转化 | 能替代角度尺或水平尺 | 数值分析 | 3333
3 | 旋转运动标尺的零刻度位置 |  | 治疗床面横向转动轴 | 6.6.3 | 0 | 1 | 1个输入值 | 需要显示直观的输入界面 |  |  | 尺机械测量 | 直接测量 | 一个月 | ≤0.5° | 第五阶段 | 复杂转化 |  | 数值分析 | 121221
4 | 治疗床的刚度 |  | 横向（侧向倾斜角度） | 6.8.2 | 0 | 1 | 1个输入值 | 需要显示直观的输入界面 |  |  | 尺机械测量 | 床面负重，直接测量 | 一年 | ≤0.5° | 第五阶段 | 复杂转化 | 模体总重70kg，能平摊成2.0m，同床板宽 | 数值分析
5 | 治疗床的刚度 |  | 横向（高度的变化） | 6.8.2 | 0 | 1 | 1个输入值 | 需要显示直观的输入界面 |  |  | 尺机械测量 | 床面负重，直接测量 | 一年 | ≤5 mm | 第五阶段 | 复杂转化 | 模体总重70kg，能平摊成2.0m，同床板宽 | 数值分析
6 | 治疗床的等中心旋转 |  |  | 6.9 | 0 | 2 | 2个输入值（最大偏差，所处的床角度） |  |  |  | 尺机械测量，未来用影像分析替代 | 床上等中心位置明确，床面负重 | 一个月 | ≤2 mm | 第三阶段 | 设计模体 | 能指示等中心位置，在EPID上呈现清晰的小点，总重为70kg | 数值分析
7 | 治疗床的刚度 |  | 纵向（高度的变化） | 6.8.1 | 0 | 1 | 1个输入值 | 需要显示直观的输入界面 |  |  | 尺机械测量，未来用影像分析替代 | 床面负重，直接测量 | 一年 | ≤5 mm | 第二阶段 | 简单模体 | 模体总重70kg，能平摊成2.0m，同床板宽 | 数值分析
8 | 剂量偏差 | X和电子 |  | 6.1.1 | 0 | 1 | 每个能量一个输入值 | 需要设置并显示测量条件及标准对应值2Gy |  |  | 剂量计测量 | 直接测量 | 一周 | ≤3% | 第四阶段 | 简单转化 | 在中轴线上，模体要能替代10cm及5cm水，能支持0.6cc电离室 | 数值分析
9 | 重复性（剂量） | X和电子 |  | 6.1.2 | 0 | 5 | 每个能量要输1-5个值 | 需要统计输入值的数量，并代入公式，需要显示测量条件 |  |  | 剂量计测量 | 直接测量 | 六个月 | ≤0.5% | 第四阶段 | 简单转化 |  | 数值分析
10 | 日稳定性（剂量） | X和电子 |  | 6.1.6 | 2 | 3 | 每个能量需要设置两个检查点，每个检查点需要1-3个输入值 | 需要统计出每个检查点上的平均输入值，并代入公式，需要显示测量条件及标准对应值2Gy |  |  | 剂量计测量 | 直接测量 | 六个月 | ≤2% | 第四阶段 | 简单转化 |  | 数值分析
11 | 线性 | X和电子 | 剂量 | 6.1.3.2 | 4 | 5 | 每个能量要输4个检测点，每个检查点需要1-5个输入值 | 需要统计每个检测点下输入值的数量，并代入公式，需要显示每个检查点对应的剂量或者剂量率 |  |  | 剂量计测量 | 直接测量 | 验收 | ≤2% | 第四阶段 | 简单转化 |  | 数值分析
12 | 线性 | X和电子 | 剂量率 | 6.1.3.3 | 4 | 5 | 每个能量要输4个检测点，每个检查点需要1-5个输入值 | 需要统计每个检测点下输入值的数量，并代入公式，需要显示每个检查点对应的剂量或者剂量率 |  |  | 剂量计测量 | 直接测量 | 验收 | ≤2% | 第四阶段 | 简单转化 |  | 数值分析
13 | 随设备角度位置的变化（剂量） | X和电子 |  | 6.1.4 | 3 | 3 | 每个能量要设置机架0，180，270三个检查点，每个检查点需要1-3个输入值 | 需要统计每个检查点下的检测值的最大最小值平均值并代入公式，需要显示测量条件及标准对应值2Gy |  |  | 剂量计测量 | 直接测量 | 推荐 | ≤3% | 第四阶段 | 简单转化 |  | 数值分析
14 | X射线深度吸收剂量特性 | X |  | 6.2.1 | 0 | 1 | 每个能量1个输入值， | 需要将输入值直接与设置值运算比较，需要显示测量条件 |  |  | 剂量计测量 | 直接测量 | 六个月 | ≤3% | 第五阶段 | 复杂转化 | 能替代10cm及5cm水，能支持0.6cc电离室 | 数值分析
15 | 电子线深度吸收剂量特性 | 电子 |  | 6.2.2 | 0 | 1 | 每个能量1个输入值， | 需要将输入值直接与设置值运算比较，需要显示测量条件 |  |  | 剂量计测量 | 直接测量 | 六个月 | ≤3% | 第六阶段 | 引入外部设备 | 替代1.5cm、2cm、3cm的水，能支持0.6cc电离室 | 数值分析
16 | 随机架旋转的变化（剂量） | X | X | 6.1.5 | 4 | 3 | 每个能量需要设置四个不同扇区的检查点，每个检查点需要1-3个输入值 | 需要统计每个检查点下的检测值的最大最小值平均值并代入公式，需要设计为每台加速器及TPS个性化RT_plan文件，需要显示测量条件 |  |  | 剂量计测量 | 直接测量 | 推荐 | ≤3% | 第四阶段 | 简单转化 |  | 数值分析
17 | 随机架旋转的变化（剂量） | 电子 | 电子 | 6.1.5 | 4 | 3 | 每个能量需要设置四个不同扇区的检查点，每个检查点需要1-3个输入值 | 需要统计每个检查点下的检测值的最大最小值平均值并代入公式，需要设计为每台加速器及TPS个性化RT_plan文件，需要显示测量条件 |  |  | 剂量计测量 | 直接测量 | 推荐 | ≤2% | 第六阶段 | 引入外部设备 |  | 数值分析
18 | X射线方形照射野的对称性 | X |  | 6.3.1 | 0 | 0 | 不含模体的影像 | 两个能量，最大和最小，每个能量两张图，10*10和20*20 | 1 | 10*10,20*20 | 影像分析 | 直接测量 | 六个月 | ≤103% | 第一阶段 | 设计射野直接开发 |  | 影像分析
19 | X射线方形照射野的均整度 | X | 5 cm×5 cm ~30 cm×30 cm | 6.3.1 | 0 | 0 | 不含模体的影像 | 两个能量，最大和最小，每个能量两张图，10*10和20*20 | 1 | 10*10,20*20 | 影像分析 | 直接测量 | 三个月 | ≤106% | 第一阶段 | 设计射野直接开发 |  | 影像分析
20 | X射线方形照射野的均整度 | X | 大于30 cm×30 cm | 6.3.1 | 0 | 0 | 不含模体的影像 | 两个能量，最大和最小，每个能量两张图，10*10和20*20 | 1 | 10*10,20*20 | 影像分析 | 直接测量 | 三个月 | ≤110% | 第一阶段 | 设计射野直接开发 |  | 影像分析
21 | 辐射束轴在患者入射表面上的位置指示 | 电子 |  | 6.4.2 | 0 | 0 | 不含模体的影像，两张图比较 | 单个能量，最大或者最小，两张图10*10 | 1 | 10*10,10*10 | 影像分析 | 直接测量 | 一个月 | ≤2 mm | 第一阶段 | 设计射野直接开发 |  | 影像分析
22 | 旋转运动标尺的零刻度位置 | 电子 | 限束系统旋转轴 | 6.6.2 | 0 | 0 | 不含模体的影像，分别分析两张图 | 单个能量，最大或者最小，两张图10*10 | 1 | 10*10,10*10 | 影像分析 | 直接测量 | 一个月 | ≤0.5° | 第一阶段 | 设计射野直接开发 |  | 影像分析
23 | 照射野的半影 | 电子 | 应符合厂家给出值 | 6.3.3 | 0 | 0 | 不含模体的影像 | 两个能量，最大和最小，每个能量单张图，10*10 | 1 | 10*10 | 影像分析 | 直接测量 | 推荐 | mm | 第一阶段 | 设计射野直接开发 |  | 影像分析
24 | 照射野的数字指示（单元限束） | 电子 | 5 cm×5 cm ~20 cm×20 cm | 6.4.1 | 0 | 0 | 不含模体的影像 | 单个能量，首选X线检测能量，单张图10*10（Jaw） | 1 | 10*10 | 影像分析 | 直接测量 | 一个月 | ≤3 mm | 第一阶段 | 设计射野直接开发 |  | 影像分析
25 | 照射野的数字指示（单元限束） | 电子 | 大于20 cm×20 cm | 6.4.1 | 0 | 0 | 不测 |  |  |  | 影像分析 | 直接测量 | 一个月 | ≤5 mm | 第一阶段 | 设计射野直接开发 |  | 影像分析
26 | 照射野的数字指示（多元限束） | 电子 | 10 cm×10 cm | 6.4.1 | 0 | 0 | 不含模体的影像 | 单个能量，首选X线检测能量，两张图10*40（MLC） | 1 | 10*40,10*40 | 影像分析 | 直接测量 | 一个月 | ≤3 mm | 第一阶段 | 设计射野直接开发 |  | 影像分析
27 | 照射野的数字指示（多元限束） | 电子 | 最大照射野 | 6.4.1 | 0 | 0 | 不含模体的影像，分别分析两张图 | 单个能量，首选X线检测能量，两张图10*40（MLC） | 1 | 10*40,10*40 | 影像分析 | 直接测量 | 一个月 | ≤5 mm | 第一阶段 | 设计射野直接开发 |  | 影像分析
28 | 旋转运动标尺的零刻度位置 |  | 机架旋转轴 | 6.6.1 | 0 | 0 | 含模体影像，无需设计Rtpaln | 单个能量，首选X线检测能量，单张图10*10，提示拍片条件 |  |  | 铅锤+影像分析 | 等中心明确 | 一个月 | ≤0.5° | 第三阶段 | 设计模体 | 能指示等中心位置，在EPID上呈现清晰的小点，点最好位于模体表面 | 影像分析
29 | 辐射束轴相对于等中心点的偏移 |  |  | 6.5.1 | 0 | 0 | 含模体影像，无需设计Rtpaln | 单个能量，首选X线检测能量，分析3张图10*10，提示拍片条件，尤其机架角的设置 |  |  | 参考指针+影像分析 | 等中心明确 | 一个月 | ≤2 mm | 第三阶段 | 设计模体 | 组合后的模体，0-90-270-180四向同性 | 影像分析
30 | 治疗床的运动精度 |  | 垂直 | 6.7.1 | 0 | 0 | 含模体影像，无需设计Rtpaln | 单个能量，首选X线检测能量，两张图10*10比较，提示第二次拍片前移动床，提示加模体负重 |  |  | 影像分析 | 床面负重，直接测量 | 六个月 | ≤2 mm | 第二阶段 | 简单模体 | 模体总重70kg，能平摊成2.0m，同床板宽 | 影像分析
31 | 治疗床的运动精度 |  | 横向 | 6.7.2 | 0 | 0 | 含模体影像，无需设计Rtpaln | 单个能量，首选X线检测能量，两张图10*10比较，提示第二次拍片前移动床，提示加模体负重 |  |  | 影像分析 | 床面负重，直接测量 | 六个月 | ≤2 mm | 第二阶段 | 简单模体 | 模体总重70kg，能平摊成2.0m，同床板宽 | 影像分析
32 | 治疗床的运动精度 |  | 前后 | 6.7.3 | 0 | 0 | 含模体影像，无需设计Rtpaln | 单个能量，首选X线检测能量，两张图10*10比较，提示第二次拍片前移动床，提示加模体负重 |  |  | 影像分析 | 床面负重，直接测量 | 六个月 | ≤2 mm | 第二阶段 | 简单模体 | 模体总重70kg，能平摊成2.0m，同床板宽 | 影像分析
33 | 电子线照射野的对称性 | 电子 |  | 6.3.2 | 0 | 0 | 扫描胶片获得的影像，分别分析两张图 | 两个能量，最大和最小，每个能量两张图，10*10和常用 |  |  | 影像分析 | 直接测量 | 三个月 | ≤105% | 第六阶段 | 引入外部设备 | 要能插入自显影胶片，同时替代1.5cm、2cm、3cm的水，能支持0.6cc电离室 | 影像分析
34 | 电子线照射野的均整度 | 电子 | 沿两主轴方向上80%等剂量线 | 6.3.2 | 0 | 0 | 扫描胶片获得的影像，分别分析两张图 | 两个能量，最大和最小，每个能量两张图，10*10和常用 |  |  | 影像分析 | 直接测量 | 三个月 | ≤15 mm | 第六阶段 | 引入外部设备 | 要能插入自显影胶片，同时替代1.5cm、2cm、3cm的水，能支持0.6cc电离室 | 影像分析
35 | 电子线照射野的均整度 | 电子 | 沿两主轴方向上90%等剂量线 | 6.3.2 | 0 | 0 | 扫描胶片获得的影像，分别分析两张图 | 两个能量，最大和最小，每个能量两张图，10*10和常用 |  |  | 影像分析 | 直接测量 | 三个月 | ≤10 mm | 第六阶段 | 引入外部设备 | 要能插入自显影胶片，同时替代1.5cm、2cm、3cm的水，能支持0.6cc电离室 | 影像分析
36 | 电子线照射野的均整度 | 电子 | 两对角线上90%等剂量线 | 6.3.2 | 0 | 0 | 扫描胶片获得的影像，分别分析两张图 | 两个能量，最大和最小，每个能量两张图，10*10和常用 |  |  | 影像分析 | 直接测量 | 三个月 | ≤20 mm | 第六阶段 | 引入外部设备 | 要能插入自显影胶片，同时替代1.5cm、2cm、3cm的水，能支持0.6cc电离室 | 影像分析