## Sheet1
ID | 项目 | 辐射类型 | 次级项目 | 条款 | 检测点 | 输入值 | 数据输入要求 | 额外要求 | 是否需要图片分析 | 照射野 | 类型 | 检测前提 | 周期 | 阈值 | 开发阶段 | 备注 | 模体要求 | 检测类型 | WS674标准 | WS674标准图片路径 | 输入值单位 | 输入备注 | 输入框左侧提示 | 影像分析接口名字 | RTPLAN文件 | 检测值单位
1 | 等中心的指示（激光灯） |  |  | 6.5.2 | 0 | 5 | 5个输入值 | 需要计算矢量位移，需要显示直观的输入界面 |  |  | 物理刻度目视 | 等中心明确 | 一天 | ≤2 mm | 第三阶段 | 设计模体 | 三轴要有刻度，最好扁平，刻度需要在较暗的黄灯情况下被辨识，刻度为mm，能平摊成接近床板宽度 | 数值分析 | 找出装配在墙壁上和屋顶上光野指示器光束的交点，测量该点相对于6.5.1中所述（注：先机械校准后射野校准）参考指针所确定的等中心之间的偏移。 对于安装在机架上的等中心指示器，在各组检测条件，测量指示点相对于参考指示针所确定的等中心点之间的偏移。 |  | mm | 每个输入框中有个提示，将“请输入”分别改为“左水平，左竖直，体中线，右水平，右竖直” |  |  |  | mm
2 | 旋转运动标尺的零刻度位置 |  | 治疗床面纵向转动轴 | 6.6.3 | 0 | 1 | 1个输入值 | 需要显示直观的输入界面 |  |  | 尺机械测量 | 直接测量 | 一个月 | ≤0.5° | 第五阶段 | 复杂转化 | 能替代角度尺或水平尺 | 数值分析 | 用角度尺或水平尺测量治疗床前后方向与水平面形成的角度。如下图轴7。 | src\extraResources\project\6.6.3.01.png | 度 |  |  |  |  | °
3 | 旋转运动标尺的零刻度位置 |  | 治疗床面横向转动轴 | 6.6.3 | 0 | 1 | 1个输入值 | 需要显示直观的输入界面 |  |  | 尺机械测量 | 直接测量 | 一个月 | ≤0.5° | 第五阶段 | 复杂转化 |  | 数值分析 | 用角度尺或水平尺测量治疗床左右方向与水平面形成的角度。如下图轴8。 | src\extraResources\project\6.6.3.02.png | 度 |  |  |  |  | °
4 | 治疗床的刚度 |  | 横向（侧向倾斜角度） | 6.8.2 | 0 | 1 | 1个输入值 | 需要显示直观的输入界面 |  |  | 尺机械测量 | 床面负重，直接测量 | 一年 | ≤0.5° | 第五阶段 | 复杂转化 | 模体总重70kg，能平摊成2.0m，同床板宽 | 数值分析 | 当70kg 负载均布在治疗床2m长度范围内，并且重心作用在等中心点时，在治疗床垂直升降的全部高度范围内：测量治疗床床面相对于水平面的侧向倾斜角度。 |  | 度 |  |  |  |  | °
5 | 治疗床的刚度 |  | 横向（高度的变化） | 6.8.2 | 0 | 1 | 1个输入值 | 需要显示直观的输入界面 |  |  | 尺机械测量 | 床面负重，直接测量 | 一年 | ≤5 mm | 第五阶段 | 复杂转化 | 模体总重70kg，能平摊成2.0m，同床板宽 | 数值分析 | 当70kg 负载均布在治疗床2m长度范围内，并且重心作用在等中心点时，治疗床床面作最大横向位移时，治疗床床面在等中心附近的高度的变化。 |  | mm |  |  |  |  | mm
6 | 治疗床的等中心旋转 |  |  | 6.9 | 0 | 2 | 2个输入值（最大偏差，所处的床角度） |  |  |  | 尺机械测量，未来用影像分析替代 | 床上等中心位置明确，床面负重 | 一个月 | ≤2 mm | 第三阶段 | 设计模体 | 能指示等中心位置，在EPID上呈现清晰的小点，总重为70kg | 数值分析 | 将 70 kg 负载置于治疗床面，在床面支撑起一个平面并使其处于等中心高度（注：模体表面位于等中心平面），同时使治疗床在其整个旋转范围内旋转并记录等中心点，在该平面的位置测出跟踪等中心点位置的曲线的最大偏差。 |  | 度 |  |  |  |  | mm
7 | 治疗床的刚度 |  | 纵向（高度的变化） | 6.8.1 | 0 | 1 | 1个输入值 | 需要显示直观的输入界面 |  |  | 尺机械测量，未来用影像分析替代 | 床面负重，直接测量 | 一年 | ≤5 mm | 第二阶段 | 简单模体 | 模体总重70kg，能平摊成2.0m，同床板宽 | 数值分析 | 将机架角位调至 0°，床面处于等中心高度，将床面的一端置于光野中心。治疗床在 70 kg 负载承载情况（负载重心均作用于等中心点），分别测出床面缩回和伸出情况下床面上光野中心处的高度。 |  | mm |  |  |  |  | mm
8 | 剂量偏差 | X和电子 |  | 6.1.1 | 0 | 1 | 每个能量一个输入值 | 需要设置并显示测量条件及标准对应值2Gy |  |  | 剂量计测量 | 直接测量 | 一周 | ≤3% | 第四阶段 | 简单转化 | 在中轴线上，模体要能替代10cm及5cm水，能支持0.6cc电离室 | 数值分析 | 设置机架角度为 0°，限束系统为 0°，在正常治疗距离条件（注：X线为等中心处，电子线为源皮距100cm时最大剂量点处）照射野大小为 10 cm×10 cm，典型放射治疗条件的吸收剂量率（注：治疗时的剂量率），分别对 X 射线和电子线，在临床常用标称能量档等条件下（注：治疗用的能量），预置大约2Gy的吸收剂量（注：200MU）进行照射和测量。 |  | Gy | 输入框上方写“对应能量, 10cm*10cm”，左侧写“200MU” | 200MU |  |  | %
9 | 重复性（剂量） | X和电子 |  | 6.1.2 | 0 | 5 | 每个能量要输1-5个值 | 需要统计输入值的数量，并代入公式，需要显示测量条件 |  |  | 剂量计测量 | 直接测量 | 六个月 | ≤0.5% | 第四阶段 | 简单转化 |  | 数值分析 | 设置机架角度为 0°，限束系统为 0°，在正常治疗距离条件（注：X线为等中心处，电子线为源皮距100cm时最大剂量点处）照射野大小为 10 cm×10 cm，典型放射治疗条件的吸收剂量率（注：治疗时的剂量率），分别对 X 射线和电子线，在临床常用标称能量档等条件下（注：治疗用的能量），预置大约2Gy的吸收剂量（注：200MU），一般进行连续 5 次照射，记录每次测量的 Ri（注：剂量计读数），由系统计算变异系数。 |  | Gy | 输入框上方写“对应能量, 10cm*10cm,””，左侧写“200MU” | 200MU |  |  | %
10 | 日稳定性（剂量） | X |  | 6.1.6 | 2 | 3 | 每个能量需要设置两个检查点，每个检查点需要1-3个输入值 | 需要统计出每个检查点上的平均输入值，并代入公式，需要显示测量条件及标准对应值2Gy |  |  | 剂量计测量 | 直接测量 | 六个月 | ≤2% | 第四阶段 | 简单转化 |  | 数值分析 | 设置机架角度为 0°，限束系统为 0°，在正常治疗距离条件（注：X线为等中心处）照射野大小为 10 cm×10 cm，典型放射治疗条件的吸收剂量率（治疗时的剂量率），使用 X 射线，在临床常用标称能量档等条件下，按以下检测程序进行检测： a: 每次以不低于 2 Gy 的吸收剂量照射后，按常规间停时间进行间停后再进行下次照射，按此方法至少照射 10 次以上； b: 当设备进入准备状态后，以大约 2 Gy 的吸收剂量照射 3 次，测得 3 个 D 值，计算出平均值 。 在即将结束时再次以大约 2 Gy 的吸收剂量照射 3 次，测量并计算得到其平均值。两次检测的时间间隔，应不小于 4 h。 |  | Gy | 输入框左侧一列为“第一次，第二次”上方写“对应能量, 10cm*10cm” | 第一次，第二次 |  |  | %
11 | 线性 | X和电子 | 剂量 | 6.1.3.2 | 4 | 5 | 每个能量要输4个检测点，每个检查点需要1-5个输入值 | 需要统计每个检测点下输入值的数量，并代入公式，需要显示每个检查点对应的剂量或者剂量率 |  |  | 剂量计测量 | 直接测量 | 一年 | ≤2% | 第四阶段 | 简单转化 |  | 数值分析 | 对于某一剂量率档，设置机架角度为 0°，限束系统为 0°，在正常治疗距离条件（注：X线为等中心处，电子线为源皮距100cm时最大剂量点处）照射野大小为 10 cm×10 cm，分别对 X 射线和电子线，在临床常用标称能量档等条件下，在标称吸收剂量范围内，以近似相等的间隔选取4个不同吸收剂量预置值，进行 5 次辐照并测量。 |  | Gy | 输入框左侧一列为“20%，40%, 60%, 80%”上方写“对应能量, 10cm*10cm” | 50MU，100MU，150MU，200MU |  |  | %
12 | 线性 | X和电子 | 剂量率 | 6.1.3.3 | 4 | 5 | 每个能量要输4个检测点，每个检查点需要1-5个输入值 | 需要统计每个检测点下输入值的数量，并代入公式，需要显示每个检查点对应的剂量或者剂量率 |  |  | 剂量计测量 | 直接测量 | 一年 | ≤2% | 第四阶段 | 简单转化 |  | 数值分析 | 对于某一（固定）剂量档，设置机架角度为 0°，限束系统为 0°，在正常治疗距离条件（注：X线为等中心处，电子线为源皮距100cm时最大剂量点处）照射 野大小为 10 cm×10 cm，分别对 X 射线和电子线，在临床常用标称能量档等条件下，在常用剂量率档，如果吸收剂量率是连续可调的，则从 20%到最大吸收剂量率的范围内取 4个不同的吸收剂 量率值，在不同吸收剂量率下进行 5 次辐照并测量。 |  | Gy | 输入框左侧一列为“0°，180°, 270°”上方写“对应能量，10cm*10cm, 200MU” | 20%，40%，60%，80% |  |  | %
13 | 随设备角度位置的变化（剂量） | X和电子 |  | 6.1.4 | 3 | 3 | 每个能量要设置机架0，180，270三个检查点，每个检查点需要1-3个输入值 | 需要统计每个检查点下的检测值的最大最小值平均值并代入公式，需要显示测量条件及标准对应值2Gy |  |  | 剂量计测量 | 直接测量 | 一年 | ≤3% | 第四阶段 | 简单转化 |  | 数值分析 | 设置机架角度分别为 0°、180°和 270°，限束系统为 0°，在正常治疗距离条件（注：X线为等中心处，电子线为源皮距100cm时最大剂量点处）照射野大小为 10 cm×10 cm，典型放射治疗条件的吸收剂量率，分别对 X 射线和电子线，在临床常用标称能量档等条件下，以 2 Gy 的吸收剂量照射，进行 3 次测量，确定其中最大值最小值，并求其平均值。 |  | Gy | 输入框左侧一列为“0°，180°, 270°”上方写“对应能量，10cm*10cm, 200MU” | 0°，180°，270° |  |  | %
14 | X射线深度吸收剂量特性 | X |  | 6.2.1 | 0 | 1 | 每个能量1个输入值， | 需要将输入值直接与设置值运算比较，需要显示测量条件 |  |  | 剂量计测量 | 直接测量 | 六个月 | ≤3% | 第五阶段 | 复杂转化 | 能替代10cm及5cm水，能支持0.6cc电离室 | 数值分析 | 设置机架角度分别为 0°、180°和 270°，限束系统为 0°，在正常治疗距离条件（注：X线为等中心处）照射野大小为 10 cm×10 cm，典型放射治疗条件的吸收剂量率，在临床常用标称能量档等条件下，以 2 Gy 的吸收剂量照射，进行 3 次测量，确定其中最大值和最小值，并求其平均值 |  | % | 上方写“对应能量, 10cm*10cm，标准检测深度” |  |  |  | %
15 | 电子线深度吸收剂量特性 | 电子 |  | 6.2.2 | 0 | 1 | 每个能量1个输入值， | 需要将输入值直接与设置值运算比较，需要显示测量条件 |  |  | 剂量计测量 | 直接测量 | 六个月 | ≤3% | 第六阶段 | 引入外部设备 | 替代1.5cm、2cm、3cm的水，能支持0.6cc电离室 | 数值分析 | 设置机架角度为 0°或 90°，限束系统为 0°，在正常治疗距离条件照射野大小为 10 cm×10 cm， 典型放射治疗条件的吸收剂量率，在临床常用标称能量档等条件下，将体模表面置于正常治疗距离处，用辐射探测器沿辐射束轴方向逐点测量剂量值，并转换成吸收剂量对深度的函数。 |  | % | 上方写“对应能量, 10cm*10cm” |  |  |  | %
16 | 随机架旋转的变化（剂量） | X | X | 6.1.5 | 4 | 3 | 每个能量需要设置四个不同扇区的检查点，每个检查点需要1-3个输入值 | 需要统计每个检查点下的检测值的最大最小值平均值并代入公式，需要设计为每台加速器及TPS个性化RT_plan文件，需要显示测量条件 |  |  | 剂量计测量 | 直接测量 | 一年 | ≤3% | 第四阶段 | 简单转化 |  | 数值分析 | 设置机架角度分别为 0°～90°和 90°～180°，限束系统为 0°，在正常治疗距离条件照射野大小为 10 cm×10 cm，典型放射治疗条件的吸收剂量率，在临床常用标称能量档等条 件下，在机架旋转的整个范围内，选择 4 个不同的 45°扇区，对每个扇区进行 3 次测量，确定其中最大值和最小值，并求其平均值。 |  | Gy | 输入框左侧一列为“0°，180°, 270°”上方写“对应能量，10cm*10cm, 200MU” | 0°-45°，45°-90°，90°-135°，135°-180° |  |  | %
17 | 随机架旋转的变化（剂量） | 电子 | 电子 | 6.1.5 | 4 | 3 | 每个能量需要设置四个不同扇区的检查点，每个检查点需要1-3个输入值 | 需要统计每个检查点下的检测值的最大最小值平均值并代入公式，需要设计为每台加速器及TPS个性化RT_plan文件，需要显示测量条件 |  |  | 剂量计测量 | 直接测量 | 一年 | ≤2% | 第六阶段 | 引入外部设备 |  | 数值分析 | 设置机架角度分别为 0°～90°和 90°～180°，限束系统为 0°，在正常治疗距离条件照射野大小为 10 cm×10 cm，典型放射治疗条件的吸收剂量率，在临床常用标称能量档等条 件下，在机架旋转的整个范围内，选择 4 个不同的 45°扇区，对每个扇区进行 3 次测量，确定其中最大值和最小值，并求其平均值 D。 |  | Gy | 输入框左侧一列为“0°-45°，45°-90°，90°-135°，135°-180°”上方写“对应能量, 10cm*10cm” | 0°-45°，45°-90°，90°-135°，135°-180° |  |  | %
18 | X射线方形照射野的对称性 | X |  | 6.3.1 | 0 | 0 | 不含模体的影像 | 两个能量，最大和最小，每个能量两张图，10*10和20*20 | 1 | 10*10,20*20 | 影像分析 | 直接测量 | 六个月 | ≤103% | 第一阶段 | 设计射野直接开发 |  | 影像分析 | 设置机架角度为 0°，限束系统为 0°，在正常治疗距离条件照射野大小分别为 10 cm×10 cm 和临床常用照射野，典型放射治疗条件的吸收剂量率，分别在最大和最小标称能量档等条件下， 将辐射探测器置于体模内的标准检测深度为 10 cm 上（能量小于 6 MV 时可在 5 cm 上），并位于正常治疗距离处，沿照射野的两条主轴线方向连续或逐点测量。 | [5 empty] | RP.631.dcm | %
19 | X射线方形照射野的均整度 | X | 10cm×10cm | 6.3.1 | 0 | 0 | 不含模体的影像 | 两个能量，最大和最小，每个能量两张图，10*10和20*20 | 1 | 10*10,20*20 | 影像分析 | 直接测量 | 三个月 | ≤106% | 第一阶段 | 设计射野直接开发 |  | 影像分析 | 设置机架角度为 0°，限束系统为 0°，在正常治疗距离条件照射野大小分别为 10 cm×10 cm 和临 床常用照射野，典型放射治疗条件的吸收剂量率，分别在最大和最小标称能量档等条件下， 将辐射探测器置于体模内的标准检测深度为 10 cm 上（能量小于 6 MV 时可在 5 cm 上），并位于正常治 疗距离处，沿照射野的两条主轴线方向连续或逐点测量。 | [5 empty] | RP.631.dcm | %
20 | X射线方形照射野的单元线束 | X | 21cm×21cm | 6.3.1 | 0 | 0 | 不含模体的影像 | 单个能量，单张图，10*10 | 1 | 21*21 | 影像分析 | 直接测量 | 三个月 | ≤110% | 第一阶段 | 设计射野直接开发 |  | 影像分析 | 设置机架角度为 0°，限束系统为 0°，在正常治疗距离条件照射野大小分别为 10 cm×10 cm 和临 床常用照射野，典型放射治疗条件的吸收剂量率，分别在最大和最小标称能量档等条件下， 将辐射探测器置于体模内的标准检测深度为 10 cm 上（能量小于 6 MV 时可在 5 cm 上），并位于正常治疗距离处，沿照射野的两条主轴线方向连续或逐点测量。 |  |  |  |  | get_flatness | RP.631.dcm | %
21 | 辐射束轴在患者入射表面上的位置指示 | X | 20cm×20cm | 6.4.2 | 0 | 0 | 不含模体的影像，两张图比较 | 单个能量，两张图10*10 | 1 | 20*20,20*20 | 影像分析 | 直接测量 | 一个月 | ≤2 mm | 第一阶段 | 设计射野直接开发 |  | 影像分析 | 设置机架角度为 0°，限束系统为 0°，使用 X 射线典型放射治疗条件的吸收剂量率条件下，将照射野的指示值固定在 20 cm×20 cm，分别从大于和小于 20 cm×20 cm 的位置交替六次设置 到 20 cm×20 cm，并按 6.4.1.3 的方法检测照射野尺寸之间的偏差以及照射野与光野之间的偏差。 | [5 empty] | RP.642.dcm | mm
22 | 旋转运动标尺的零刻度位置 | X | 限束系统旋转轴 | 6.6.2 | 0 | 0 | 不含模体的影像，分别分析两张图 | 单个能量，两张图10*10 | 1 | 10*10,10*10 | 影像分析 | 直接测量 | 一个月 | ≤0.5° | 第一阶段 | 设计射野直接开发 |  | 影像分析 | 在检测预置条件下，将限束系统角位置零。将一张半透明的纸置于包含机架轴线的垂直平面内，比较机架位于 90°和 270°角度时照射野边缘的角度。 | [5 empty] | RP.662.dcm | °
23 | 照射野的半影 | X | 应符合厂家给出值 | 6.3.3 | 0 | 0 | 不含模体的影像 | 两个能量，最大和最小，每个能量单张图，10*10 | 1 | 10*10 | 影像分析 | 直接测量 | 一年 |  | 第一阶段 | 设计射野直接开发 |  | 影像分析 | 设置机架角度为 0°，限束系统为 0°，在正常治疗距离条件照射野大小分别为 10 cm×10 cm 和最 大照射野，典型放射治疗条件的吸收剂量率，分别对 X 射线和电子线，分别在最大和最小标称能量档 等条件下，基于 6.3.1 和 6.3.2 测得的吸收剂量分布曲线，在标准检测深度上测出辐射束轴处吸收剂量 80%和 20%点之间的距离，该距离即为半影区的宽度。 |  |  |  |  | get_penumbra | RP.662.dcm | mm
24 | 照射野的数字指示（单元限束） | X | 10cm×10cm | 6.4.1 | 0 | 0 | 不含模体的影像 | 单个能量，单张图，10*10 | 1 | 10*10 | 影像分析 | 直接测量 | 一个月 | ≤3 mm | 第一阶段 | 设计射野直接开发 |  | 影像分析 | 设置机架角度为0°，限束系统为0°，使用X射线典型放射治疗条件的吸收剂量率条件下，对应于机架角位0°，使用电子射野影像装置（EPID）检测。使用数字野指示分别确定10cm×10cm与20cm×20cm的X射线照射野，沿两个主轴对辐射束测出吸收剂量等于辐射束轴上吸收剂量的50%的点的位置。 对于多元限束装置（多叶光栅，MLC），使用数字野指示确定10cm×40cm的照射野，使用电子射野影像装置（EPID）分别拍摄枪侧及靶侧的照射野影像，沿每对限束装置中心轴测出吸收剂量等于辐射束轴上吸收剂量的50%的点的位置距离。 | [5 empty] | RP.641.dcm | mm
26 | 照射野的数字指示（多元限束） | X | 10 cm×10 cm | 6.4.1 | 0 | 0 | 不含模体的影像 | 单个能量，两张图10*10 | 1 | 10*20,10*20 | 影像分析 | 直接测量 | 一个月 | ≤3 mm | 第一阶段 | 设计射野直接开发 |  | 影像分析 | 设置机架角度为0°，限束系统为0°，使用X射线典型放射治疗条件的吸收剂量率条件下，对应于机架角位0°，使用电子射野影像装置（EPID）检测。使用数字野指示分别确定10cm×10cm与20cm×20cm的X射线照射野，沿两个主轴对辐射束测出吸收剂量等于辐射束轴上吸收剂量的50%的点的位置。 对于多元限束装置（多叶光栅，MLC），使用数字野指示确定10cm×40cm的照射野，使用电子射野影像装置（EPID）分别拍摄枪侧及靶侧的照射野影像，沿每对限束装置中心轴测出吸收剂量等于辐射束轴上吸收剂量的50%的点的位置距离。 | [5 empty] | RP.641.dcm | mm
27 | 照射野的数字指示（多元限束） | X | 最大照射野 | 6.4.1 | 0 | 0 | 不含模体的影像，分别分析两张图 | 单个能量，两张图10*10 | 1 | 10*20,10*20 | 影像分析 | 直接测量 | 一个月 | ≤5 mm | 第一阶段 | 设计射野直接开发 |  | 影像分析 | 设置机架角度为0°，限束系统为0°，使用X射线典型放射治疗条件的吸收剂量率条件下，对应于机架角位0°，使用电子射野影像装置（EPID）检测。使用数字野指示分别确定10cm×10cm与20cm×20cm的X射线照射野，沿两个主轴对辐射束测出吸收剂量等于辐射束轴上吸收剂量的50%的点的位置。 对于多元限束装置（多叶光栅，MLC），使用数字野指示确定10cm×40cm的照射野，使用电子射野影像装置（EPID）分别拍摄枪侧及靶侧的照射野影像，沿每对限束装置中心轴测出吸收剂量等于辐射束轴上吸收剂量的50%的点的位置距离。 | [5 empty] | RP.641.dcm | mm
28 | 旋转运动标尺的零刻度位置 | X | 机架旋转轴 | 6.6.1 | 0 | 0 | 含模体影像，无需设计Rtpaln | 单个能量，单张图，10*10 | 1 | 10*10 | 铅锤+影像分析 | 等中心明确 | 一个月 | ≤0.5° | 第三阶段 | 设计模体 | 能指示等中心位置，在EPID上呈现清晰的小点，点最好位于模体表面 | 影像分析 | [7 empty] | °
29 | 辐射束轴相对于等中心点的偏移 | X |  | 6.5.1 | 0 | 0 | 含模体影像，无需设计Rtpaln | 单个能量，首选X线检测能量，分析3张图10*10 | 1 | 10*10,10*10,10*10 | 参考指针+影像分析 | 等中心明确 | 一个月 | ≤2 mm | 第三阶段 | 设计模体 | 组合后的模体，0-90-270-180四向同性 | 影像分析 | 设置机架角度分别为 0°、45°、135°和 270°（状态检测只测 0°），限束系统分别为 0°、90°、 180°和 270°（状态检测只测 0°），在正常治疗距离条件照射野大小为 10 cm×10 cm，使用常用标称 能量档 X 射线在典型放射治疗条件的吸收剂量率条件下，按以下方法进行检测： a) 等中心位置由一系列近似点决定； b) 如果设备没有与限束系统一起旋转的前指针，则须在限束系统上固定一个适当的指针完成这一 检测； c) 当机架角位为 0°，并且前指针尖端位于正常治疗距离时，水平地放置一张坐标纸与前指针尖 端相接触； d) 当限束系统全范围旋转时，调节前指针使其在限束系统的旋转中，具有最小位移； e) 检查机架位于 0°、90°、180°、270°时的情况，以保证前指针尖端在限束系统的旋转中保持较 小位移； f) 当机架角位为 0°、45°、135°、270°时，固定参考指针使其位于前指针尖端的平均位置处，移 走前指针； g) 将慢感光胶片，放在与辐射束轴相垂直的位置； h) 在参考指针与胶片之间放置一定厚度的体模材料以便产生足够的建成，使参考指针投影在胶片 上； i) 以 10 cm×10 cm 的照射野，在机架位于 90°或者 270°时对一张胶片进行照射，机架位于 0°时对 另一张胶片照射，顺时针或逆时针旋转到位。同样地，机架位于 180°时也照射一张胶片，顺 时针或逆时针旋转到位（一共照射三张胶片）； j) 用黑度计对胶片进行分析后，参考指针再调到确定辐射束轴的所有中心线交点的平均位置处， 该点即等中心点的近似位置； k) 参考指针的尖端确定进一步检测的参考点； l) 分析胶片可得到辐射束轴与参考点间的最大偏移； | [5 empty] | RP.651.dcm | mm
30 | 治疗床的运动精度 | X | 垂直 | 6.7.1 | 0 | 0 | 含模体影像，无需设计Rtpaln | 单个能量，两张图10*10 | 1 | 10*10,10*10 | 影像分析 | 床面负重，直接测量 | 六个月 | ≤2 mm | 第二阶段 | 简单模体 | 模体总重70kg，能平摊成2.0m，同床板宽 | 影像分析 | 将慢感光胶片置于治疗床面，用建成材料覆盖其上。将 70 kg 负载均匀分布在床面上，重心作用在等中心点上。照射野调至 10 cm×10 cm，治疗床面调至近似于等中心高度时，对慢感光胶片进行照射。然后将床面降低 20 cm 并再次照射，测出两个照射野中心的位移。 | [6 empty] | mm
31 | 治疗床的运动精度 | X | 横向 | 6.7.2 | 0 | 0 | 含模体影像，无需设计Rtpaln | 单个能量，两张图10*10 | 1 | 10*10,10*10 | 影像分析 | 床面负重，直接测量 | 六个月 | ≤2 mm | 第二阶段 | 简单模体 | 模体总重70kg，能平摊成2.0m，同床板宽 | 影像分析 | 将慢感光胶片置于治疗床面，用建成材料覆盖其上。将 70 kg 负载均匀分布在床面上，重心作用在等中心点上。照射野调至 10 cm×10 cm，治疗床面调至近似于等中心高度时，对慢感光胶片进行照射。然后将床面横向移动 20 cm 并再次照射，测出两个照射野中心的位移。 | [6 empty] | mm
32 | 治疗床的运动精度 | X | 前后 | 6.7.3 | 0 | 0 | 含模体影像，无需设计Rtpaln | 单个能量，两张图10*10 | 1 | 10*10,10*10 | 影像分析 | 床面负重，直接测量 | 六个月 | ≤2 mm | 第二阶段 | 简单模体 | 模体总重70kg，能平摊成2.0m，同床板宽 | 影像分析 | 将慢感光胶片置于治疗床面，用建成材料覆盖其上。将 70 kg 负载均匀分布在床面上，重心作用在等中心点上。照射野调至 10 cm×10 cm，治疗床面调至近似于等中心高度时，对慢感光胶片进行照射。然后将床面前后移动 20 cm 并再次照射，测出两个照射野中心的位移。 | [6 empty] | mm
33 | 电子线照射野的对称性 | 电子 |  | 6.3.2 | 0 | 0 | 扫描胶片获得的影像，分别分析两张图 | 两个能量，最大和最小，每个能量两张图，10*10和20*20 | 1 | 10*10,20*20 | 影像分析 | 直接测量 | 三个月 | ≤105% | 第六阶段 | 引入外部设备 | 要能插入自显影胶片，同时替代1.5cm、2cm、3cm的水，能支持0.6cc电离室 | 影像分析 | 设置机架角度为 0°或 90°，限束系统为 0°，在正常治疗距离（注：SSD=100cm）条件照射野大小为 10 cm×10 cm，典型放射治疗条件的吸收剂量率，分别在最大和最小标称能量档等条件下，使用辐射探测器（注：EBT胶片）和体模，在标准检测深度为 10 cm×10 cm 照射野时所规定的穿透性值的一半处和基准检测深度处（注：最大剂量点深度处）沿照射野的两条主轴和对角线方向上连续或逐点检测。根据相对剂量的分布曲线，参照附下图的方法计算给出的 A 或 B 或 C 的值（均整度），按照式（17）计算出每组检测条件下的对称性。 | src\extraResources\project\6.3.2.png | [5 empty] | %
34 | 电子线照射野的均整度 | 电子 | 沿两主轴方向上80%等剂量线 | 6.3.2 | 0 | 0 | 扫描胶片获得的影像，分别分析两张图 | 两个能量，最大和最小，每个能量两张图，10*10和20*20 | 1 | 10*10,20*20 | 影像分析 | 直接测量 | 三个月 | ≤15 mm | 第六阶段 | 引入外部设备 | 要能插入自显影胶片，同时替代1.5cm、2cm、3cm的水，能支持0.6cc电离室 | 影像分析 | 设置机架角度为 0°或 90°，限束系统为 0°，在正常治疗距离（注：SSD=100cm）条件照射野大小为 10 cm×10 cm，典型放射治疗条件的吸收剂量率，分别在最大和最小标称能量档等条件下，使用辐射探测器（注：EBT胶片）和体模，在标准检测深度为 10 cm×10 cm 照射野时所规定的穿透性值的一半处和基准检测深度处（注：最大剂量点深度处）沿照射野的两条主轴和对角线方向上连续或逐点检测。根据相对剂量的分布曲线，参照附下图的方法计算给出的 A 或 B 或 C 的值（均整度），按照式（17）计算出每组检测条件下的对称性。 | src\extraResources\project\6.3.2.png | [5 empty] | mm
35 | 电子线照射野的均整度 | 电子 | 沿两主轴方向上90%等剂量线 | 6.3.2 | 0 | 0 | 扫描胶片获得的影像，分别分析两张图 | 两个能量，最大和最小，每个能量两张图，10*10和20*20 | 1 | 10*10,20*20 | 影像分析 | 直接测量 | 三个月 | ≤10 mm | 第六阶段 | 引入外部设备 | 要能插入自显影胶片，同时替代1.5cm、2cm、3cm的水，能支持0.6cc电离室 | 影像分析 | 设置机架角度为 0°或 90°，限束系统为 0°，在正常治疗距离（注：SSD=100cm）条件照射野大小为 10 cm×10 cm，典型放射治疗条件的吸收剂量率，分别在最大和最小标称能量档等条件下，使用辐射探测器（注：EBT胶片）和体模，在标准检测深度为 10 cm×10 cm 照射野时所规定的穿透性值的一半处和基准检测深度处（注：最大剂量点深度处）沿照射野的两条主轴和对角线方向上连续或逐点检测。根据相对剂量的分布曲线，参照附下图的方法计算给出的 A 或 B 或 C 的值（均整度），按照式（17）计算出每组检测条件下的对称性。 | src\extraResources\project\6.3.2.png | [5 empty] | mm
36 | 电子线照射野的均整度 | 电子 | 两对角线上90%等剂量线 | 6.3.2 | 0 | 0 | 扫描胶片获得的影像，分别分析两张图 | 两个能量，最大和最小，每个能量两张图，10*10和20*20 | 1 | 10*10,20*20 | 影像分析 | 直接测量 | 三个月 | ≤20 mm | 第六阶段 | 引入外部设备 | 要能插入自显影胶片，同时替代1.5cm、2cm、3cm的水，能支持0.6cc电离室 | 影像分析 | 设置机架角度为 0°或 90°，限束系统为 0°，在正常治疗距离（注：SSD=100cm）条件照射野大小为 10 cm×10 cm，典型放射治疗条件的吸收剂量率，分别在最大和最小标称能量档等条件下，使用辐射探测器（注：EBT胶片）和体模，在标准检测深度为 10 cm×10 cm 照射野时所规定的穿透性值的一半处和基准检测深度处（注：最大剂量点深度处）沿照射野的两条主轴和对角线方向上连续或逐点检测。根据相对剂量的分布曲线，参照附下图的方法计算给出的 A 或 B 或 C 的值（均整度），按照式（17）计算出每组检测条件下的对称性。 | src\extraResources\project\6.3.2.png | [5 empty] | mm